정맥-정맥형 체외막산소요법

프로토콜

| 개정 | 날짜 |
| --- | --- |
| 초안 | 2011.04.28 |
| 1차 개정 | 2011.06.04 |
| 2차 개정 | 2011.07.27 |
| 3차 개정 | 2011.08.10 |
| 4차 개정 | 2011.11.11 |
| 5차 개정 | 2013.10.05 |
| 6차 개정 | 2015.12.27 |
| 7차 개정 | 2018.03.16 |
| 8차 개정 | 2026.04.30 |

- 환자 선택

  - 일반적 고려사항

급성 중증 호흡부전 환자에서 체외막산소요법 (Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO) 시작을 결정할 때는 다음의 사항들을 고려:

    - 최선의 고식적 치료에도 불구하고 적절한 가스교환에 실패하여 사망의 위험이 높은 상태인가?

    - ECMO 적용의 목적이 무엇인가?

      - 회복을 위한 가교 치료: 단기 여명을 제한하는 동반 질환이 없고 급성 호흡부전의 원인이 잠재적으로 회복 가능한 경우

      - 이식 전 가교 치료: 만성 또는 비가역적 폐질환으로 인한 호흡부전으로 자연 회복은 기대하기 어려우나, 폐이식을 대기 중에 있거나 대상이 되는 경우

      - 판단 전 가교 치료: ECMO 시작 시 회복 가능성 또는 이식 적합 여부 판단이 어려운 경우, 추가 판단을 위한 시간 확보를 목적으로 적용하는 한시적 전략으로 신중한 의사결정 필요 - ECMO 유지 기간에 대한 사전 합의 및 캐뉼라 제거 방향에 대한 지속적인 다학제 논의가 필수적

    - 체외 생명 보조 장치에 대한 금기증이 없는가?

  - 적응증

ECMO 적용을 결정하기 전에는 최적의 기계환기(예측 체중 기준 일회호흡량 6 mL/kg, 호흡기말 양압(PEEP) ≥ 10 cmH₂O 적용 시도, 고원압(Pplat) ≤ 30 cmH₂O 유지)와 보조 치료(복와위 치료, 신경근 차단제 등)를 우선 시행. 단, 이러한 치료들로 인해 ECMO의 시작이 지연되지 않도록 주의.

    - 저산소성 호흡부전

        - 최선의 치료에도 불구하고 불응성 저산소증이 지속되는 경우:

          - FiO₂ ≥ 80% 조건에서 3시간 이상 PaO₂/FiO₂ < 50 mmHg 지속, 또는

          - FiO₂ ≥ 80% 조건에서 6시간 이상 PaO₂/FiO₂ < 80 mmHg 지속

    - 고탄산성 호흡부전

        - 비보상성 고탄산혈증이 지속되는 경우:

          - 최적의 기계환기(폐보호 환기를 유지하면서 호흡수를 최대 35회/분까지 증가)에도 불구하고 6시간 이상 동맥 pH < 7.25 및 PaCO₂ ≥ 60 mmHg 지속

    - 중증 기도 누출 증후군 (severe air leak syndromes)

        - 불응성 호흡부전을 초래하거나 폐보호 환기 유지가 불가능한 경우

  - 금기증

    - 절대 금기

        - 회복을 기대하기 어려우며 폐이식의 대상 역시 되지 않는 경우

    - 상대적 금기

        - ECMO를 시행하더라도 불량한 예후가 예상되거나, 캐뉼라 삽입·항응고 치료·전반적 관리를 어렵게 만드는 동반 질환이 있는 경우

          - FiO₂ > 90% 및 Pplat > 30 cmH₂O 조건의 기계환기를 7일 이상 지속한 경우

          - 최근 발생하였거나 진행 중인 중추신경계 출혈

          - 활동성 전신 출혈 또는 항응고 치료가 불가능한 경우

          - 중증 면역억제 상태 (원인 및 가역성을 고려)

          - 회복 불가능한 동반 질환 또는 중증의 장기부전; 비가역적 중증 뇌손상, 치료 불가능한 말기 악성 종양 등

          - 고령 또는 중증 허약 상태

  - ECMO 시작 및 캐뉼라 삽입 절차

VV ECMO의 시작은 다학제 논의를 통해 결정: 최종 결정은 1인 이상의 중환자의학 전문의를 포함하여 최소 2인의 전문의에 의해 이루어짐.

    - ECMO 팀 연락

        - 1차 연락: 심장외과 당직의 (내선 #3777)

    - 캐뉼라 삽입 준비

      - 서면 동의서 취득: 지정된 동의서(체외막형 산화기 시술 동의서)를 이용하여 충분한 설명 후 동의 취득

      - 장비 준비

        - ECMO 장비(03PH, C03T) 및 캐뉼라 삽입 카트 (각 중환자실) 준비

        - 캐뉼라 삽입시 사용할 초음파 준비

      - 환자 준비

        - 농축적혈구 2단위 처방

        - 안전한 캐뉼라 삽입을 위해 적절한 진정상태 유지

          - 기관삽관 환자: 깊은 진정 ± 신경근 차단제 사용

          - 기관삽관을 하지 않은 환자: 적절한 진정 및 진통 시행, 시술 중 상태 악화 시 기관내삽관 가능성에 대비

        - 지속적 혈압 감시를 위해 동맥 카테터 준비

        - 혈역학적 불안정에 대비하여 수액 및 혈관수축제 준비

        - ECMO 캐뉼라를 우측 내경정맥에 삽입하는 경우가 흔하기 때문 중심 정맥관이 우측 내경정맥에 거치되어 있는 경우 ECMO 캐뉼라 삽입 전 중심 정맥관을 다른 부위 (예: 좌측 내경정맥)로 변경하는 것을 고려

- 서킷 관리

  - 콘솔 설정

다음의 목표를 고려하여 개별 환자의 상태에 따라 조정:

        - 산소화 및 이산화탄소 제거 최적화

        - 폐 휴식 (lung rest) 유지 및 인공호흡기 유발 폐손상 최소화

        - ECMO 관련 합병증 예방 또는 최소화

- 혈류 — 산소화의 주요 결정 인자

- 초기 설정

        - 혈류는 ECMO 시작 후 필요한 수준까지 점진적으로 증가시킴: 일반적으로 약 60–80 mL/kg/min에서 시작하며, 심박출량의 최소 60% 이상을 목표로 함

        - 산소화가 충분히 확보되면 인공호흡기 설정을 폐 휴식 설정으로 조정

        - 이후 전신 산소 전달을 적절하게 유지하는데 필요한 최소한의 ECMO 혈류 속도로 감소시킴

- 목표: 동맥 산소포화도(SaO₂) 80–90%

        - 임상적으로 조직 저관류를 시사하는 소견이 없는 경우 더 낮은 산소포화도도 허용 가능

          - 산소포화도는 산소 전달의 여러 결정 요소 중 하나에 불과; VV ECMO에서는 전신 산소 전달이 ECMO 서킷과 환자 폐에서의 산소 전달의 합으로 결정되므로, 심박출량과 혈색소 농도가 충분하다면 낮은 산소포화도에서도 조직 관류 유지가 가능

        - 환자 안위 및 안전을 위해 더 높은 산소포화도(예: 90% 이상)를 목표로 설정할 수 있음; 특히 경한 진정 상태이거나 진정을 시행하지 않는 경우

- 고려사항

        - ECMO 혈류 증가를 통해 높은 산소포화도를 유지하려는 시도는 펌프 속도 증가 또는 수액 투여를 필요로 할 수 있음. 이러한 전략은 용혈이나 체액 과부하와 같은 합병증의 위험 증가와 연관되므로 조직 저관류를 시사하는 임상적 소견이 없다면 불필요하게 ECMO 혈류를 증가시키는 것은 피하는 것이 바람직함

- 산화기 가스(sweep gas) 유량 — 이산화탄소 제거의 주요 결정 인자

- 초기 설정

        - 산화기 가스 유량은 ECMO 혈류 대비 약 1:1 비율로 시작

        - 이후 동맥혈 pH 및 이산화탄소 분압 (PaCO₂)에 따라 조정

- 목표: 이산화탄소 분압의 정상화보다는 허용 가능한 동맥 pH (≥ 7.30) 유지를 목표로 함

- 고려사항

        - 이산화탄소 분압의 급격한 감소는 뇌혈류 변화와 관련된 신경학적 합병증과 연관됨. 따라서 초기 고탄산혈증 상태(PaCO₂ > 70 mmHg)는 ECMO 시작 이후 약 4–8시간에 걸쳐 점진적으로 교정

- 산화기 가스의 산소분율(FiO₂)

        - 본원에서는 산화기 가스의 산소분율을 일반적으로 1.0으로 설정

  - 항응고

항응고 치료의 목표 및 모니터링은 환자의 출혈 및 혈전 위험에 따라 개별화되어야 하며, 최종 결정은 담당 의사의 판단에 따름. VV ECMO에서는 일반적으로 VA ECMO에 비해 낮은 강도의 항응고 수준을 목표로 함.

    - 미분획 헤파린(Unfractionated Heparin)

      - ECMO의 표준 항응고제

      - 모니터링

        - 활성응고시간 (Activated Clotting Time, ACT)

          - 목표: 130–150초

          - 침상 검사로 시행. 빠른 항응고 조정이 필요한 경우에 주로 사용. 특히 ECMO 시작 초기 및 캐뉼라 삽입 직후 기간에서 유용.

        - 활성부분트롬보플라스틴시간 (Activated Partial Thromboplastin Time, aPTT)

          - 목표: 45–55초

          - 표준 검사실 검사로 시행함. 안정화 이후 유지 항응고 관리에 사용.

        - 항 제10혈액응고인자 활성도 (Anti-Factor Xa, Anti-Xa assay)

          - 목표: 0.3–0.7 IU/mL.

          - aPTT의 대안으로 사용 가능. 혈중 헤파린 농도를 반영.

      - 투여 용법

        - 볼루스 용량

          - 캐뉼라 삽입 시 50–100 units/kg 정맥 내 투여

        - 지속 주입

          - 캐뉼라 삽입 이후 ACT가 200초 미만으로 감소하면 지속 주입 시작 (ACT가 200초 이상으로 유지되는 경우엔, 시작을 보류하고 2시간 후 ACT를 재측정)

          - 약제 준비: 헤파린 20,000 units (4 mL) + 5% 포도당 196 mL

          - 초기 주입 속도: 7 units/kg/hr

        - 용량 조절: 헤파린 노모그램 기반

          - 지속 주입 시작 후 ACT를 2시간 간격으로 측정함

          - ACT가 처음으로 목표 범위에 도달하면 ACT 모니터링을 중단하고 aPTT 모니터링으로 전환

          - aPTT는 24시간 간격으로 측정함

| ACT (aPTT) | 주입 속도 조정 |
| --- | --- |
| < 130 (45)초 | 1 mL/hr 증량 (100 units/hr) |
| 130–150 (45–55)초 | 변경 없음 |
| 150–180 (55–75)초 | 1 mL/hr 감량 (100 units/hr) |
| 180–200 (75–85)초 | 2 mL/hr 감량 (200 units/hr) |
| > 200 (85)초 | 2시간 주입 중단 ACT ≤ 200초가 될 때까지 2시간마다 ACT 재측정. ACT ≤ 200초 확인 시, 이전 속도보다 3 mL/hr (300 units/hr) 낮은 속도로 재시작. 이전 속도가 3 mL/hr 미만이었다면, 이전 속도의 절반으로 재시작. |

      - 헤파린 저항성

        - 정의: 목표 ACT 달성을 위해 비정상적으로 높은 헤파린 용량이 필요한 상태

        - 주요 기전: 항트롬빈 (antithrombin) 결핍

        - 관리

          - 목표 ACT에 도달하지 못하는 경우 anti-Xa 측정

→ anti-Xa가 목표 범위 미만인 경우 항트롬빈 농도 측정

→ 항트롬빈이 낮은 경우 신선동결혈장 또는 항트롬빈 제제를 통해 보충

          - 항트롬빈 제제 투여 전 헤파린 주입 속도 감소 필요: 항트롬빈 보충은 헤파린의 항응고 효과를 증가시켜 출혈 위험을 높일 수 있음

    - 아가트로반 (직접 트롬빈 억제제)

      - 헤파린 유발 혈소판 감소증이 의심되거나 확진 된 환자에서 사용

      - 모니터링

        - ACT: 목표 130–150초

        - aPTT: 목표 45–55초

      - 투여

        - 헤파린 중단 후 아가트로반으로 전환 시,

          - 아가트로반 조제: 아가트로반 40 mg (8 mL) + 5% 포도당 192 mL

          - 초기 주입 속도: 0.2 μg/kg/min

        - 용량 조절: 아가트로반 노모그램 기반

          - 주입 시작 2시간 후 aPTT 측정 후 용량 조절

          - 안정화되면, aPTT를 24시간 간격으로 측정

| ACT (aPTT) | 유지 주입 속도 조정 |
| --- | --- |
| < 130 (45)초 | 0.05 μg/kg/min 증량 |
| 130–150 (45–55)초 | 변경 없음 |
| 150–180 (55–75)초 | 0.05 μg/kg/min 감량 |
| 180–200 (75–85)초 | 0.1 μg/kg/min 감량 |
| > 200 (85)초 | 2시간 주입 중단 aPTT ≤ 85초가 될 때까지 2시간마다 aPTT 재측정. 이전 주입 속도의 절반으로 재시작. |

    - 항응고 관련 부작용

      - 출혈

        - 임상적으로 유의한 출혈의 치료

          - 항응고제 일시 중단

          - 필요 시 대량수혈 고려 (SMC ICU 대량수혈 프로토콜 참조)

          - 응고 이상 교정

          - 항섬유소용해제 투여 고려

          - 필요시 중재적 또는 수술적 지혈 시행

        - 해독제

          - 헤파린: 프로타민.

          - 아가트로반: 특이 해독제 없음

          - 해독제 사용은 ECMO 서킷 내 혈전 형성 위험을 높일 수 있으므로 ECMO 팀과 상의 후 결정

      - 헤파린 유발 혈소판 감소증 (Heparin induced thrombocytopenia, HIT)

        - 임상적 의심시: 4T 점수 기반 평가 시행

        - 관리

          - Anti-Heparin/PF4 Ab 검사 시행 (본원 처방: BL21741, HIT-IgG 항체)

          - 임상적으로 HIT 의심 시, 즉시 헤파린 중단 후 검사 결과가 보고될 때 까지 직접 트롬빈 억제제 투여 (약 2주 소요)

| 4T 점수 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 항목 | 2점 | 1점 | 0점 |
| 혈소판 감소증 | 혈소판 수 > 50% 감소, 최저치 ≥ 20,000/μL | 혈소판 수 30–50% 감소, 또는 최저치 10,000–19,000/μL | 혈소판 수 < 30% 감소, 또는 최저치 < 10,000/μL |
| 혈소판 감소 시점 | 명확한 발현 시점이 5–10일이거나, 혈소판 감소가 1일 이내에 발생 (최근 30일 이내에 헤파린에 노출) | 5–10일째에 감소하지만 발현 시점이 불명확 (예: 혈소판 수치 누락); 10일 이후 발생; 1일 이내에 감소 (최근 30–100일 사이 헤파린에 노출) | 최근 노출 없이 ≤ 4일째 혈소판 감소 |
| 혈전증 또는 기타 후유증 | 새로 확인된 혈전증; 피부 괴사; 정맥내 헤파린 볼루스 투약 후 급성 전신 반응 | 진행성 또는 재발성 혈전증; 괴사가 없는 홍반성 피부 병변; 혈전증 의증 | 없음 |
| 혈소판 감소의 다른 원인 | 없음 | 가능성 있음 | 확실함 |
| 4T 점수는 4개 항목의 합산. 1–3점: 저위험, 4–5점: 중등도 위험, 6–8점: 고위험. |  |  |  |

    - 수술 전후 관리

      - 항응고 중단

        - 침습적 처치 또는 수술 전 최소 4시간부터 시행 후 최소 4시간까지 헤파린 또는 아르가트로반 주입 중단

      - 항응고 재시작

        - 시술 후 출혈이 없거나 경미한 경우, 볼루스 투약 없이 노모그램에 따라 항응고제의 지속 주입을 재시작

  - ECMO 응급 합병증

다음 합병증들은 VV ECMO 기능을 급격히 저하시킬 수 있으며, 즉각적인 처치가 이루어지지 않을 경우 중증 저산소혈증, 저혈량성 쇼크 또는 심폐정지로 진행 가능함. 모든 상황은 신속한 인지, 명확한 역할 분담, ECMO 팀의 즉각적 개입이 필요.

    - 캐뉼라 이탈 / 서킷 파손

      - 정의

        - 캐뉼라 이탈: 캐뉼라가 부분적으로 또는 완전히 빠진 상태

        - 서킷 파손: 서킷의 구성 요소가 손상되어 혈액이 대기압에 노출되는 상태

      - 합병증: 출혈, 공기 유입, ECMO 기능의 급격한 소실

      - 처치

        - 즉시 도움 요청 및 ECMO 팀 연락

        - 서킷 관리

          - 환자 측 서킷을 즉시 차단 (clamp)

          - 차단 후 추가적인 출혈 및 공기 유입 방지를 위해 펌프를 정지

          - 캐뉼라 재삽입 또는 응급 서킷 교체를 준비

        - 환자 관리

          - 캐뉼라가 완전히 제거된 경우 출혈을 막기 위해 캐뉼라가 삽입되었던 부위를 강하게 압박하여 지혈

          - 필요 시 신속한 수액 공급 및 수혈 시행

          - 구조 환기(rescue ventilation) 시행

      - 예방

        - 캐뉼라 삽입 시 고정 봉합을 통해 캐뉼라를 고정 (삽입 부위를 포함하여 최소 3개 이상의 지점에서 고정 필요)

        - 안정적인 고정을 위해 추가적인 고장 장치를 사용

        - 캐뉼라 삽입 깊이 표시 및  고정 봉합의 유지 여부를 정기적으로 확인

    - 서킷 내 공기 유입

      - 정의: 서킷 내로의 공기 유입

      - 합병증: 서킷 폐색, ECMO 기능 저하, 색전증 발생

      - 처치

        - 즉시 도움 요청 및 ECMO 팀 연락

        - 서킷 관리

          - 공기의 양과 위치(산화기 전/후)를 신속히 평가

            - 공기가 환자에게 전달될 가능성이 있는 경우, 즉시 반환 캐뉼라를 클램프하고 펌프 중단

            - 공기 유입이 소량이고 환자 색전 위험이 없는 경우, 문제 해결 시까지 가능한 최저의 혈류로 유지 가능. 이 경우 의료진 한 명이 반환 캐뉼라를 지속적으로 관찰하다가 만약 공기가 환자 방향으로 이동하면 즉시 캐뉼라를 클램프.

          - 공기 유입의 정확한 원인 부위 확인

        - 환자 관리

          - 환자를 Trendelenburg 체위로 유지

          - 혈역학 상태 및 가스교환 상태 평가

          - 필요 시 수액 공급, 강심제/혈관수축제 투여, 구조 환기 시행

      - 예방 (가장 중요)

        - 음압이 발생하는 서킷 부위의 조작을 최소화

        - 배액 캐뉼라 근처에 삽입된 중심정맥관 사용 시 주의

        - 스톱콕 및 서킷 연결부 조작 시 주의

    - 펌프 기능 장애 / 콘솔 또는 전원 장애

      - 정의: 펌프 및 콘솔 기능의 이상, 또는 전원 공급 중단으로 인해 ECMO의 혈류가 유지되지 않는 상태

      - 합병증: 갑작스런 ECMO 혈류 중단, 저산소혈증 및 혈역학적 상태의 급성 악화

      - 동반 가능 소견: 비정상적인 펌프 소음, RPM의 급격한 감소, 펌프의 과도한 진동

      - 처치

        - 즉시 도움 요청 및 ECMO 팀 연락

        - 서킷 관리

          - 임상적 악화 없이 혈류 감소만 관찰되는 경우, 먼저 유량 센서 오류 여부를 확인

          - 펌프 고장이 확인되고 임펠러가 회전하지 않는다면, 즉시 서킷를 차단하고 펌프 중단

          - 수동 크랭크를 사용해 펌프를 시작:

            - ECMP 펌프를 약 1,000 RPM 정도로 설정

            - 클램프 제거

            - 이전에 유지하던 수준까지 RPM을 점진적으로 증가시킴

          - ECMO 팀이 도착하여 전원 또는 콘솔의 기능을 복구 시킬 때까지 수동 크랭크를 지속

        - 환자 관리

          - 구조 환기 시행

          - 필요 시 수액 공급 및 강심제/혈관수축제 투여

  - ECMO 유지 중 흔한 문제

    - 배액 부족 (배액 캐뉼라 떨림)

      - 정의: 배액 캐뉼라에서 생성되는 음압 대비 정맥 환류가 부족하여 ECMO 혈류가 감소하거나 불안정해지는 상태

      - 합병증

        - 배액 캐뉼라의 움직임

        - ECMO 혈류의 변동 또는 부족: 펌프 RPM을 증가시켜도 혈류가 비례하여 증가하지 않으며 때로는 캐뉼라의 떨림이 악화되기도 함

        - 저산소혈증

        - 용혈

        - 펌프 내 공동현상: 공기 유입 및 색전 위험 증가

      - 배액 부족을 야기하는 원인들

        - 정맥 환류 감소: 저혈량, 혈관 확장, 유입 장애

        - 과도한 음압

        - 기계적 요인: 캐뉼라 위치 이상, 꺾임, 작은 캐뉼라 직경, 혈전 형성, 배액 부위 혈관 용적 감소

      - 처치

        - 펌프 속도 감소

          - 먼저 펌프 회전수를 감소시켜 캐뉼라 떨림을 최소화 또는 소실시킴

          - 가스교환 및 혈역학적 안정이 유지되는 경우, 캐뉼라 떨림이 발생하지 않는 가장 낮은 펌프 속도 유지

        - 가역적 원인 평가 및 교정

          - 캐뉼라 위치 및 서킷 이상 여부 평가

          - 유입 장애의 원인 평가

            - 환자 요인: 불안, 기침, 환자-인공호흡기 비동기 등

            - 흉강·심낭·복강 압력을 증가시키는 기계적, 생리적 상태: 긴장성 기흉, 심장압전, 복강 내 고혈압 등

          - 체액 상태 및 혈관 긴장도 평가: 최근 체액 제거, 출혈, 패혈증 또는 분포성 쇼크, 혈관 확장 약물 사용(진정제, 진통제 등)

        - 체액 반응성 평가

          - 일시적 조치로 트렌델렌버그(Trendelenburg) 체위 고려

          - 체액 반응성이 있는 경우에만 수액 투여

          - 정상 혈량 상태라면 추가적인 무분별한 수액 투여는 자제

        - 지속되는 배액 캐뉼라 떨림

          - 캐뉼라 위치 조정, 직경이 더 큰 캐뉼라 또는 추가 배액 캐뉼라 삽입 고려

          - 근본적 교정 전까지 낮은 ECMO 혈류에서도 전신 산소 전달을 유지하기 위한 전략이 필요

            - 적절한 진정 및 진통 조절을 통해 대사 요구도를 감소시킴

            - 수혈을 통해 혈색소를 높임

            - 충분한 혈역학적 지지 유지

    - ECMO 연관 용혈

      - 정의: 서킷 내 혈류 순환 중 발생하는 비생리적 전단력에 의해 적혈구가 기계적으로 손상되고, 이로 인해 혈장 내 자유 혈색소(free hemoglobin)가 증가하는 상태.

      - 합병증: 다장기 손상을 유발 가능하며 다음의 합병증들과 연관됨.

        - 빈혈, 혈전 형성 및 소모성 혈소판 감소증

        - 급성 신손상, 전해질 이상 및 대사 이상

        - 전신 염증 반응 및 혈관 투과성 증가

        - 산화질소 이용률 감소: 혈관 수축 및 미세순환 장애 야기

      - 주요 원인

        - 과도한 음압 배액: 배액 캐뉼라 떨림, 정맥 환류 대비 과도한 펌프 회전수

        - 서킷 관련 요인: 산화기 혈전 또는 기능 이상, 서킷 구성 요소 내 높은 저항

        - 캐뉼라 관련 요인: 캐뉼라 위치 이상 또는 꺾임, 배액 캐뉼라의 작은 직경

      - 용혈 의심 소견

        - 짙은 색 소변 또는 혈색소뇨

        - 무뇨 환자의 경우, CRRT 또는 투석액이 분홍색 또는 붉은색으로 변함

        - 검사 이상: 혈장 자유 혈색소(plasma free hemoglobin) ↑ (> 50 mg/dL), LDH ↑, bilirubin ↑, haptoglobin ↓, 설명되지 않는 또는 과도한 빈혈

      - 처치

        - 원인 확인 및 교정

          - 배액 캐뉼라의 적절성을 평가하고 과도한 음압이 생기지 않도록 함

          - 체액 상태·펌프 속도·캐뉼라 위치를 최적화

          - 산화기 또는 서킷 내 혈전 여부 평가

        - ECMO 팀과 산화기 또는 서킷 교체 필요 여부에 대해 논의

        - 보존적 치료

          - 신기능 및 소변량을 면밀히 모니터링

          - 필요 시 혈색소 증가시킴

          - 출혈 및 혈전 위험에 따라 항응고 전략 재조정

    - ECMO 연관 혈전

      - 정의: 서킷 내 혈액 노출로 인해 응고계, 혈소판, 염증 및 보체 반응이 활성화되면서 서킷 내부에 혈전이 형성된 상태

      - 합병증

        - 서킷 내 저항 증가 및 이로 인한 ECMO 성능 저하와 합병증: 배액 캐뉼라 떨림, 가스교환 장애, 용혈, 펌프 기능 이상 등

        - 혈전색전증 위험 증가

      - 위험 요인

        - 항응고 부족 또는 항응고 중단

        - 환자의 과다응고 상태 (패혈증, 염증 등)

        - 치료 관련 요인 (항섬유소용해제 등)

        - 저유량 또는 혈류 정체 상태

      - 처치

        - 정기적으로 서킷 상태를 평가

          - 필요 시 손전등을 이용하여 서킷 전체를 체계적으로 점검

          - 혈전의 형태: 어두운 색의 비이동성 병변(적혈구 성분이 많은 혈전) 또는 흰색 병변(혈소판/피브린 혈전)

          - 혈전의 크기, 위치 및 진행 여부 평가

          - ECMO 성능 변화 평가 (ΔP, 가스교환, 용혈)

        - 항응고 최적화

          - 항응고 목표 및 최근 변화 추이 검토

          - 출혈 및 혈전 위험에 따라 항응고 전략 조정

        - ECMO 시스템 관리

          - 작은, 큰 변화가 없는 혈전은 흔하며 즉각적 처치가 필요 없음

          - 큰 혈전(> 5 mm)이나 점진적으로 크기가 증가하는 혈전 (특히 산화기 뒷 면에 위치하는 경우), 다발성 혈전, ECMO 성능 저하 동반 시 → ECMO 팀 연락 후 산화기 또는 서킷 교체 여부 논의

        - 환자 평가

          - 임상적으로 의심되는 경우 혈전색전증에 대한 평가 시행

    - 산화기 기능 이상

      - 정의: 산화기의 가스교환 기능 저하

      - 합병증: 산소화 감소, 이산화탄소 제거 감소

      - 산화기 기능 이상을 시사하는 소견

        - 산화기 가스교환 감소: 본원 기준은 충분한 산화기 가스 유량을 유지하고 있는 상태에서 평가한 산화기 PaO₂/FiO₂ ≤ 300

        - 산화기 내부 저항 증가: 산화기 전후 압력차(ΔP) 증가, 목표 혈류 유지를 위해 필요한 펌프 회전수 증가

        - 혈액학적 이상 악화 (용혈, 소모성 응고장애 등)

        - 육안으로 확인되는 산화기 내 혈전

      - 처치

        - 산화기 기능 이상은 일반적으로 점진적으로 진행되므로 산화기 전후 혈색 차이가 갑자기 소실된 경우엔 가스 공급 문제를 먼저 배제

          - 산화기 가스 유량 공급 경로 확인. 연결 끊어짐, 꺾임, 가스 공급 고갈 여부 확인 및 교정

          - 가스 공급 회복 시 기능 이상이 빠르게 호전될 수 있음

        - 가스 공급 문제 배제 후에도 이상 지속 시, ECMO 팀에 연락하여 산화기 또는 서킷 교체 필요성 평가

        - 교체 전까지 가스교환 유지를 위해 인공호흡기 및 ECMO 설정 최적화

        - 산화기 또는 서킷 교체 후 항응고 전략 재평가 필요

- ECMO 중 의학적 관리

  - 일반 원칙

        - VV ECMO를 시행받는 환자의 의학적 관리는 원칙적으로 근거 기반 중환자 치료 원칙을 따름

        - ECMO는 체외 가스교환을 제공하지만 중환자 치료 전체를 대체하지는 않으므로 의학적 관리는 기저 질환 치료, 이차 장기 기능 이상 예방 및 회복 촉진에 초점을 둠

  - 진정 및 진통

ECMO 중 적절한 진통 및 진정은 환자 안위 유지, 심박출량 증가 억제, 캐뉼라 관련 합병증 예방 및 산소 소비 감소를 위해 필수적임. ECMO 환자는 대구경 캐뉼라, 부동 상태, 침습적 모니터링 및 반복적 처치 등 다양한 불편과 통증 요인에 노출되므로 ECMO 유지 기간 동안 적극적이고 지속적인 통증 조절 필요함 (SMC ICU 프로토콜: 진정·진통 및 섬망 급성 관리 참조).

    - ECMO 시작 후 첫 24시간 이내

      - 목표: RASS -2 ~ -1.

      - 관리

        - 가능하다면 신경근 차단제는 조기에 중단

        - 48시간 이내 자발호흡 및 음성 자극 반응이 가능하도록 진정제를 점진적으로 감량

    - 24시간 이후

      - 목표: RASS -1 ~ 0.

      - 관리

        - ECMO 상태가 안정적인 경우 신경학적 평가가 가능하도록 진정제를 감량

        - 진정은 개별화가 필요하나 명확한 적응증(심한 저산소혈증 등)이 없다면 일반적으로 깊은 진정 및 장기간의 진정은 피하는 것을 권장

  - 혈역학적 관리

    - 체액 균형

      - 목표: 충분한 ECMO 혈류 및 전신 산소 전달 유지가 가능한 범위 내에서 중심정맥압을 가능한 낮게 유지

      - 관리

        - 목표 산소포화도 유지에 필요한 ECMO 혈류를 우선 결정

        - 환자 및 서킷 운용이 안정화되면,

          - ECMO 시작 2–3일 내 과잉 누적된 체액 제거 시작

          - ECMO 유지 기간 동안 건체중 유지를 목표로 함

    - 심부전

급성 호흡부전 환자에서 급성 폐성심이 흔하므로 좌심실 기능에 대한 평가뿐 아니라 우심실 기능 및 폐고혈압 평가가 필수적

      - 평가 및 모니터링

        - 심장초음파

          - ECMO 시작 전 기저 상태 평가

          - 이후 임상 경과에 따라 추적 검사 시행

        - N-terminal pro–brain natriuretic peptide (NT-proBNP)

          - ECMO 시작 전 기저값 측정

          - 이후 1–2주 간격 또는 필요 시 추적 검사

      - 치료

        - VV ECMO는 직접적인 순환 보조 기능이 없으므로 심부전 치료는 표준 치료의 원칙을 따름

        - ARDS 환자에서 난치성 심인성 쇼크 동반 시 VA ECMO (또는 우심부전이 주 증상인 경우에는 정맥-폐동맥 ECMO)로의 전환을 고려

    - 부정맥

      - 부정맥은 배액 캐뉼라 떨림 또는 재순환을 유발하여 ECMO 효율을 저하시킬 수 있음

      - 서맥성 부정맥

        - 지속적인 서맥 또는 고도의 방실차단 발생시, 일반 환자보다 낮은 기준으로 인공심박동기 삽입 고려

      - 빈맥성 부정맥

        - 약물 또는 전기적 심율동 전환을 적극 고려

        - 심율동 전환 시 ECMO 혈류를 일시적으로 감소시키는 것이 필요

    - 심정지

      - ACLS 프로토콜에 따라 심폐소생술 시행

      - ECMO 관리

        - 특별한 금기사항 없는 경우 ECMO를 중단 없이 유지

        - 심박출량 감소로 배액 캐률라로의 혈류 감소가 발생한다면 일시적으로 ECMO 속도를 감량. 단, 공기 유입 의심 시 ECMO를 유지하지 않고 즉시 중단.

        - ECMO만으로 가스교환 유지가 불충분한 경우 인공호흡기 설정을 조정

  - 기계환기

VV ECMO 동안 기계 환기의 주요 목표는, 폐 이식을 위한 가교 치료로 사용되는 경우가 아니라면, 폐 휴식을 제공하고 인공호흡기 유발 폐손상을 최소화하여 원래 폐의 회복을 촉진하는 것이며, 동시에 적절한 폐 확장과 환자의 편안함을 유지하는 것임.

    - 인공호흡기 설정

폐 보호 환기 전략을 적용 (예: 일회호흡량 ≤ 6 mL/kg 예측 체중, Pplat ≤ 25 cmH₂O)

      - ECMO 시작 후 첫 24시간

        - 이산화탄소 제거는 산소화보다 상대적으로 용이: 폐 휴식을 최우선으로 고려하며 인공호흡기 설정을 단계적으로 조정

          - 산화기 가스 유량을 조정으로 CO₂ 제거 후 인공호흡기의 일회호흡량 및 호흡수 감량

          - ECMO 혈류 조정으로 산소화 유지 후 인공호흡기의 FiO₂ 감량

          - 폐 역학 및 임상 상태에 따라 적절한 PEEP 설정

        - 예시 설정 (흔히 사용되는 초기 폐 휴식 설정):

          - 압력조절 환기, 호흡수 10–12회/분, PEEP ~10 cmH₂O, Peak inspiratory pressure ~20 cmH₂O, FiO₂ ≤ 0.30

      - 24시간 이후

        - 혈역학 및 호흡 상태가 안정적이며 기관내 튜브로 인한 불편감이 심하지 않은 경우:

          - 점진적으로 진정제 감량

          - 압력보조 환기 (pressure support mode) 등 자발호흡이 가능하도록 전환

        - 과도한 자발호흡은 경폐압 (transpulmonary pressure) 증가 및 자가 유발 폐손상 위험과 연관되므로 주의

    - 인공호흡기 관련 폐렴 예방

        - 인공호흡기 관련 폐렴 예방 번들 적용 (SMC ICU:  인공호흡기 관련 폐렴 예방 프로토콜 참고)

    - 기관내관 발관

      - Awake ECMO

        - 정의: 기계 환기나 깊은 진정 없이 환자가 깨어 있는 상태에서 자발 호흡을 유지하며 ECMO를 적용하는 것

        - 목적: 인공호흡기 관련 손상 감소, 진정 관련 합병증 감소, 조기 재활 촉진, 폐 회복 기회 제공

        - 임상적 적용: ECMO를 유지하며 혈역학 상태 및 가스교환 상태의 안정이 확보된 환자에서 고려

      - 발관 가능성 평가

        - 인공호흡기를 감량하여도 혈역학 상태 및 가스교환 상태가 안정적

        - 기도 관리가 가능할 정도로 각성되어 있으며 협조 가능; 캐뉼라 이탈 위험이 낮고 과도한 진정이 필요 없음

        - 인공기도 없이 분비물 관리 가능

      - 발관을 위한 가스교환 기준

        - 인공호흡기의 최소 환기 설정에서 적절한 동맥혈 가스 유지

          - 인공호흡기 FiO₂ 0.4, 산화기 가스 FiO₂ 1.0 에서 PaO₂ > 80 mmHg

          - 인공호흡기 분당 환기량 < 10 L/min, 산화기 가스 유량 < 6 L/min 에서 pH > 7.35

        - 가스 교환이 PEEP에 매우 의존하는 경우(심부전, 비만 등)는 주의 필요

      - 발관 절차

        - 발관 전 금식 유지

        - 흉부 물리요법(chest physiotherapy) 및 기도 흡인 시행

        - 발관 후 산소 치료 준비 (고유량 비강 캐뉼라, 비침습 환기 등)

        - 발관 실패에 대비하여 재삽관을 위한 장비 준비

        - 발관 시행

        - 필요에 따라 발관 후에도 흉부 물리요법 지속

        - 발관 후 동맥혈 가스 검사를 시행하고 이에 따라 산화기 가스 유량 조절

    - 기관절개

      - 적응증

        - Awake ECMO를 목표로 하나 발관이 어려운 경우 고려:

          - 분비물 자가 배출 불가

          - 불안 또는 협조 부족으로 캐뉼라 이탈 위험이 높은 경우

          - 지속적인 진정 필요

      - 시기

        - Awake ECMO 전환 촉진 목적 시 조기 시행 고려 가능

        - 인공호흡기 요구도 및 시술 위험을 최소화하기 위하여 시술 전 ECMO 설정을 최적화

  - 복부 및 위장관

    - 스트레스성 궤양 예방

        - 모든 환자에서 스트레스성 궤양 예방 시행 (SMC ICU 프로토콜: 중환자실 스트레스성 궤양 예방 참조)

    - 영양

        - ECMO 환자에서 경장영양은 일반적으로 잘 유지됨. 따라서 영양 공급은 다른 중환자와 동일한 원칙에 따라 시행 (SMC ICU 프로토콜: 중환자실 영양 프로토콜 참조)

    - 변비

        - 변비는 흔한 소화기계 합병증 중 하나

        - 진정 및 진통제 사용, 부동 상태, 혈역학적 불안정 등 교정 가능한 요인들을 줄이기 위한 노력이 필요. 임상적으로 필요 시 완하제의 정기적 사용 고려.

    - 복강 내 압력

        - 복강 내 압력 증가는 ECMO 혈류 감소를 유발할 수 있음 (특히 양측 대퇴정맥을 통해 배액과 관류를 유지하는 상태(femoro-femoral configuration)에서 영향이 큼)

  - 신대체요법

    - 서킷 연결

        - 신대체요법을 위한 추가 카테터 삽입은 필요 없음: 적절한 교육을 받은 숙련된 간호사가 본원의 지침에 따라 ECMO 서킷에 직접 연결

    - 항응고

        - ECMO로 전신 항응고 치료 중인 경우 일반적으로 CRRT를 위한 추가 항응고는 필요 없음

        - 출혈로 인해 전신 항응고 유지가 어려운 경우:

          - 국소 항응고(예: 나파모스타트, nafamostat) 고려

          - 또는 항응고 없이 CRRT 시행 가능 (출혈 위험 및 필터 수명 고려하여 결정)

  - 혈액학

    - 수혈

      - 농축 적혈구

        - 출혈이 없는, 정상 혈량 환자에서, Hb < 7.0 g/dL 시 수혈 시행

          - 단, 난치성 저산소혈증, 쇼크, 급성 관상동맥증후군은 예외

        - 백혈구 제거 적혈구 사용 권장

        - 권장 용량:

          - Hb 6.0–6.9 g/dL: 1단위

          - Hb 5.0–5.9 g/dL: 2단위

      - 혈소판

        - 출혈이 없는 환자: 혈소판 < 20,000/μL 시 수혈

        - 출혈 환자 또는 침습적 시술 전: < 50,000/μL 시 수혈

        - 표준 용량: 6단위

      - 신선동결혈장

        - 출혈이 없는 환자에서 검사결과 교정을 위한 일상적인 수혈은 권장되지 않음

        - 표준 용량: 2–6단위

      - 동결침전제제

        - 출혈이 없는 환자에서 검사결과 교정을 위한 일상적인 수혈은 권장되지 않음

        - 출혈 환자 또는 시술 전 피브리노겐 < 100 mg/dL 시 수혈

        - 표준 용량: 10단위

    - ECMO 중 특이 혈액학적 상태

      - 헤파린 유발 혈소판 감소증

      - 후천성 폰빌레브란트병 (acquired von Willebrand disease)

        - 원인: 원심펌프에 의한 높은 전단력

        - 임상적 출혈과의 연관성은 명확하지 않음

        - 치료: 출혈 위험 및 임상 상황에 따라 개별화된 치료가 필요. 표적 치료(응고인자 보충, 데스모프레신 등)의 역할은 확립되지 않음.

  - 조기 재활

    - 일반 원칙

        - VV ECMO를 시행 중인 모든 환자에서, 임상적으로 가능한 한 조기에 재활을 시작

        - 최소한 침상 내 수동 운동을 시행해야 하며, 환자의 안정성과 안전성을 고려하여 능동적 운동으로 단계적으로 진행

    - 능동적 재활을 위한 전제 조건

        - 다음 조건이 모두 충족되는 경우 능동적 운동을 고려 가능:

          - 혈역학 상태와 호흡 상태가 안정된 상태

          - 캐뉼라 위치 및 ECMO 서킷이 안정적으로 유지되는 상태

          - 충분히 각성되어 지시를 따를 수 있는 의식 상태

    - 모니터링 및 중단 기준

        - 환자 안전과 ECMO 서킷의 안정성이 재활 목표보다 우선함

        - 재활 중 다음 항목들을 지속적으로 모니터링: 활력징후, ECMO 설정 및 혈류, 캐뉼라 안정성

        - 다음 상황 발생 시 즉시 중단: 환자 상태 불안정, 서킷 관련 문제 발생

- VV ECMO 중 저산소혈증

  - 저산소혈증 관련 요인

VV ECMO 중 저산소혈증은 다음 범주 중 하나 이상에 의해 발생 가능:

    - 환자 관련 요인

      - 심박출량 증가

      - 산소 소비 증가: 발열, 불안, 떨림, 패혈증 등

      - 폐 기능 악화

      - 산소 운반 능력 감소: 빈혈, 쇼크 등

    - 서킷 관련 요인

      - ECMO 혈류 또는 배액 부족

      - 재순환

      - 산화기 기능 이상

      - 산화기 가스 누출, 연결 분리 또는 산화기 산소 감소

  - VV ECMO 시작 직후 저산소혈증 (초기 단계)

    - 임상적 상황

        - VV ECMO 시작 초기에는 전신으로의 충분한 산소 전달을 위한 최적의 ECMO 설정이 아직 완전히 확립되지 않은 경우가 흔함

        - ECMO 시작 직후 발생하는 저산소혈증은 주로 다음 두 가지에 의함:

          - 심박출량 대비 ECMO의 보조 부족

          - 캐뉼라 위치에 의한 재순환

    - 단계적 접근

      - ECMO 혈류의 충분성 평가

        - 목표 산소포화도 달성 여부를 평가하기 위해 ECMO 혈류를 일시적으로 증량

      - 산화기 유입 전 정맥 산소포화도 평가

        - 산화기 유입 전 정맥 산소포화도가 중등도 이상으로 높은 경우

→ 재순환 가능성을 높게 시사

        - 산화기 유입 전 정맥 산소포화도가 낮거나 중등도인 경우

→ 이전 혈류 증가에도 불구하고 심박출량 대비 ECMO 혈류가 여전히 부족하거나, 산소 소비 증가가 동반되었을 가능성을 시사

→ 반응 평가를 위해 ECMO 혈류를 추가로 더 증가시켜 봄

    - 처치

      - ECMO 혈류 부족 및 산소 소비 증가가 의심되는 경우

        - 환자 관리

          - 교정 가능한 요인 확인

          - 산소 요구량 최적화: 충분한 진정, 진통, 체온 조절 등

          - 임상적으로 필요한 경우 혈색소 농도를 교정

        - 캐뉼라 관리

          - 적절한 산소 전달 유지를 위해 높은 ECMO 혈류가 지속적으로 필요하고 배액 캐뉼라 떨림이 동반된 경우, 먼저 저혈량 상태를 배제하고 직경이 더 큰 캐뉼라로 변경 또는 추가 캐뉼라 삽입 고려

      - 재순환이 의심되는 경우

        - 정의: 반환 캐뉼라를 통해 환자에게 전달된 산소화된 혈액이 전신 순환을 거치지 않고 다시 배액 캐뉼라로 흡인되는 현상 - 이로 인해 VV ECMO의 실질적 산소 전달이 감소

        - 연관 요인

          - 환자 관련: 흉강 내, 심장 내, 복강 내 압력 변화

          - 서킷 관련: 캐뉼라 크기 및 위치, 펌프 속도 및 ECMO 혈류량

        - 재순환을 시사하는 소견

          - 배액 캐뉼라와 반환 캐뉼라의 색이 비슷하게 모두 밝게 보임

          - ECMO 혈류 증가에도 동맥 산소화가 개선되지 않으며 오히려 저산소혈증이 악화되기도 함

          - 환자의 동맥 산소포화도는 감소해 있는 반면, 산화기 유입 전 정맥 산소포화도는 증가되어 있음

          - 정맥 산소포화도를 이용한 계산

: 재순환율(%) = (SpreO₂ – SvO₂) / (SpostO₂ – SvO₂) × 100

          - ELSA 시스템을 이용한 초음파 희석 측정: 일반적으로 재순환율 30–40% 이상은 의미 있는 재순환을 시사

        - 처치

          - 배액 캐뉼라와 반환 캐뉼라 사이의 거리가 멀어지도록 캐뉼라 위치 조정

          - 불필요하게 높은 ECMO 혈류를 자제; 유효 혈류는 가장 낮은 펌프 속도에서 가장 큰 산소 전달을 제공하는 혈류

          - 높은 ECMO 혈류가 필요한 경우 더 낮은 펌프 속도에서도 충분한 ECMO 혈류를 유지할 수 있도록 추가 배액 캐뉼라 삽입 또는 더 큰 캐뉼라 사용을 고려

          - 흉강 내 또는 복강 내 압력 변화를 증가시키는 요인들을 최소화

    - ECMO 시작 후 목표 산소포화도에 도달하지 못할 때의 접근

  - VV ECMO 안정화 이후 저산소혈증 (유지 단계)

    - 임상적 상황

        - VV ECMO 초기 안정화 이후 새롭게 발생하는 저산소혈증은 대개 불충분한 ECMO 서포트보다는 새롭게 발생한 문제를 반영

        - 따라서 환자 또는 ECMO 시스템에서 무엇이 변했는지에 대한 평가가 필요

    - 흔한 원인

        - 유지 단계에서 발생하는 예상치 못한 저산소혈증은 주로 다음과 연관:

          - 최근 ECMO또는 인공호흡기 설정 변경

          - 배액 캐뉼라로의 배액 부족

          - 산화기 기능 이상

          - 심박출량 또는 산소 소비 증가

          - 폐 기능 악화

    - 단계적 평가

      - 배액 캐뉼라의 적절성 평가 (II-4-(1). 배액 부족 참고)

      - 최근 ECMO 및 인공호흡기 설정의 변화 확인

      - 산화기 기능 평가 (II-4-(4). 산화기 기능 이상 참고)

        - 산화기 전후 혈류 색 차이 확인

        - 산화기 후방 가스교환 성능 및 막간 압력차(ΔP) 평가

      - 환자 관련 요인 평가

        - 심박출량 증가

        - 폐 병변 악화

        - 정맥 산소포화도 감소

    - 안정적으로 유지되던 VV ECMO 중 산소포화도 저하 발생 시 접근 방법

- ECMO 중 모니터링

ECMO 중 모니터링은 절대값뿐 아니라 시간에 따른 변화 양상(trend)에 초점을 두어야 함. 이는 서킷 관련 또는 환자 관련 합병증의 발생을 시사할 수 있기 때문임. ECMO 기능 이상, 장기 손상 또는 치료 관련 부작용의 초기 징후를 조기에 발견하기 위해 지속적인 재평가 필수적임.

  - 기본 검사

    - ECMO 시작 직후

      - 서킷

        - 산화기 전·후 동맥혈 가스 분석

      - 환자

        - 동맥혈 가스 및 젖산

        - ACT/aPTT

        - 흉부 및 복부 단순 촬영: 캐뉼라 위치 확인

    - 일일 모니터링

      - 서킷: 산화기 전·후 동맥혈 가스 분석

      - 환자

        - CBC, ACT/aPTT (II-2. 항응고 참조), PT(INR), fibrinogen

        - Fasting blood sugar, total bilirubin, AST, ALT, BUN, Cr, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, LDH

        - 동맥혈 가스 및 젖산

        - 흉부 단순 촬영

    - 주기적 모니터링

        - 월요일 및 목요일: CRP, total protein, albumin

        - 화요일 및 금요일: plasma free hemoglobin, antithrombin III

        - 수요일: Anti-factor Xa

        - 주 1–2회: 호흡기 배양 검사 (객담 또는 기관지 흡인액)

        - 1–2주 간격: NT-proBNP

    - 임상적 필요 시 검사

        - CK-MB, troponin I, 심장초음파

        - 임상적 의심에 따라 추가 배양 검사 또는 영상 검사

  - 일일 점검 목록: 서킷

| 회로 설정 | 콘솔 | RPM: / 펌프 혈류량: |
| --- | --- | --- |
|  | 가스 유량 | 산화기 가스 유량: / FiO₂: |
| 항응고 | 항응고제 |  |
|  | 항응고 적절성 |  |
| 캐뉼라 | 캐뉼라 삽입부 문제 |  |
|  | 위치 변동 | X-ray: / 피부 표식: |
|  | 배액 캐뉼라 떨림 |  |
| 산화기 | 가스 교환 효율 | 배액·관류 캐뉼라 혈액 색깔: 산화기 PaO₂/FiO₂: |
| 용혈 | 임상 징후 | 소변 색깔: |
|  | 검사 소견 | 혈장 유리 혈색소, 빌리루빈, LDH: |
| 열교환기 | 가열기 사용 |  |

  - 일일 점검 목록: 환자

| 중추신경계 | 초조-진정 | RASS: (목표: ) 진정제: |
| --- | --- | --- |
|  | 섬망 |  |
|  | 신경학적 이상 |  |
| 심혈관계 | 수분 균형 | 목표: |
|  | 승압제/강심제 필요 여부 |  |
|  | 심부전 유무 |  |
|  | 부정맥 유무 |  |
|  | 혈관 접근로 | 동맥 카테터: 중심 정맥관: |
| 호흡기계 | 인공기도 |  |
|  | 기계환기 | 설정: |
|  | 흉부 X-ray |  |
|  | 동맥혈 가스 분석 |  |
| 간 | 황달 |  |
| 소화기계 | 스트레스 궤양 예방 |  |
|  | 영양 | 목표: 경로: |
|  | 배변 여부 |  |
| 신장 | 소변량 |  |
|  | 신 대체 요법 |  |
| 내분비 | 혈당 조절 | 목표: |
|  | 전신 스테로이드 사용 |  |
| 혈액학 | 수혈 필요 여부 |  |
|  | 출혈 |  |
|  | 혈전색전증 |  |
| 감염 | 감염 부위 |  |
|  | 확인된 균종 |  |
|  | 항생제 |  |

- ECMO 이탈

  - 중단 시도 (산화기 가스 중단 시험)

    - 적응증

다음 조건을 모두 만족하는 경우 중단 시도를 고려 가능

      - 폐 회복의 근거 존재: 폐 역학 및 가스교환의 호전 소견

      - ECMO를 통해 최소한의 가스교환만 유지: ECMO 혈류와 관계없이 산화기 가스 유량 (sweep gas flow) ≤ 1 L/min

      - 폐기능에 악영향을 미치는 요인들이 조절 또는 안정되어 있는 상태: 감염, 패혈증 또는 기타 장기 부전 등

    - 시행 단계

      - ECMO 없이 가스교환을 유지하기 위해 적절한 호흡 보조 장비 준비

        - 인공기도가 없는 경우 고유량 비강 캐뉼라 적용

        - 인공기도는 있으나 기계환기를 시행하지 않는 경우 폐 보호 환기 설정으로 기계환기 시작

      - 산화기 가스 중단 전 호흡 보조 최적화

        - ECMO 없이 가스교환을 유지할 수 있도록 고유량 비강 캐뉼라 또는 인공 호흡기 설정 조정

        - 산화기 가스를 중단하면 ECMO에 의한 산소화가 급격히 감소하여 저산소혈증이 발생할 수 있음: 중단 직전에 호흡 보조 장비의 산소 공급을 일시적으로 평소보다 높여 초기 저산소혈증을 완화시키도록 함

      - 산화기 가스 중단

        - ECMO 산화기 가스 유량을 0으로 변경하여 중단 후, 가스 블렌더에 연결된 녹색의 가스 튜브를 클램프: 클램프하지 않을 경우 유량계 주변으로 산소가 누출될 수 있기 때문

        - ECMO의 혈류를 감량할 필요는 없음 (산화기 가스 중단 시 혈류는 가스교환에 기여하지 않음)

        - 캐뉼라 제거 전까지 항응고제는 유지

      - 이탈 실패 소견에 대해 면밀한 모니터링

        - 일반적으로 산화기 가스 중단 후 최대 2시간 동안 관찰

        - 중단 시도동안 30분 간격으로 동맥혈 가스 분석 시행

        - 다음의 소견들은 이탈 실패를 시사:

          - 호흡곤란

          - 혈역학적 불안정

          - 가스교환 불충분 (PaO₂/FiO₂ < 100 mmHg 또는 pH < 7.30)

          - 혈중 젖산 증가

      - 캐뉼라 제거 결정

        - 허용 가능한 인공호흡기 설정 (일반적으로 FiO₂ < 0.6, 최고 흡기압 < 30 cmH₂O)에서 이탈 실패 소견이 없는 경우, ECMO 팀과 캐뉼라 제거 여부 논의

        - 중단 시도 실패 시, 이전에 유지하던 설정으로 산화기 가스 유량을 다시 증가 시킴. 추가 폐 회복 이후 재평가 필요

  - 캐뉼라 제거 (Decannulation)

        - 항응고 치료를 유지해야 하는 다른 적응증이 없다면 캐뉼라 제거 30–60분 전 전신 항응고 중단

        - 농축 적혈구 1단위 준비. 일부 환자에서는 ECMO 서킷 내 잔여 혈액을 이용한 자가수혈 고려 가능

        - 임상적으로 필요 시 캐뉼라 말단 배양 검사 시행

  - 캐뉼라 제거 후 관리

    - 제거 직후

        - 최소 30분 이상 국소 압박

        - 캐뉼라 삽입 부위 출혈 또는 혈종 형성 여부 확인

        - 제거 직후 급격한 혈역학 또는 호흡 상태 악화가 발생한다면, 전신 공기 색전증 여부를 신속히 배제 해야함

    - 제거 후 전신 염증 반응 증후군 (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

        - 발열, 백혈구 증가, 혈관 확장으로 인한 빈맥 또는 혈관작용제 사용을 동반하는 전신 염증 반응 증후군은 캐뉼라 제거 후 24–48시간 내 흔히 발생

        - 예방적 항생제의 일상적 사용은 권장되지 않음

        - 감염에 대한 평가는 임상적 판단 하에 시행

    - 정맥 혈전색전증

        - 캐뉼라 관련 심부정맥혈전증은 VV ECMO 캐뉼라 제거 후 매우 흔함

        - 모든 환자에서 캐뉼라를 삽입했던 혈관들에 대한 도플러 초음파 검사 시행

          - 시행 시점: 제거 후 24시간 이내

          - 임상적으로 의심되면, 캐뉼라를 삽입하지 않았던 정맥 혈관들에 대해서도 같이 평가

  - 치료 무익성(futility)에 의한 ECMO 중단

        - 가능하다면 ECMO 시작 전에, 치료의 무의미성으로 인해 ECMO 중단이 필요할 수 있음을 보호자에게 설명

        - 의미 있는 생존 가능성이나 장기 회복, 또는 이식 가능성이 없는 경우에는 ECMO 치료 지속의 적절성을 재평가하고 중단을 고려

        - ECMO 중단 결정은 환자(가능한 경우) 및 보호자와의 의사결정을 바탕으로, 기관의 정책과 윤리적 기준에 따라 시행

- REFERENCE

  - Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) guidelines

        - ELSO Guidelines General v1.4 (Last updated: August 2017)

        - Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). ASAIO J. 2021;67(6):601-610.

        - ELSO Guidelines for Adult and Pediatric Extracorporeal Membrane Oxygenation Circuits. ASAIO J. 2022;68(2):133-152.

        - Identification and management of recirculation in venovenous ECMO (Last updated: May 2015)

        - Endotracheal extubation in patients with respiratory failure receiving venovenous ECMO (Last updated: May 2015)

        - ELSO Adult and Pediatric Anticoagulation Guidelines. ASAIO J. 2022;68(3):303-310.

        - Extracorporeal Life Support Organization 2024 Guideline for Early Rehabilitation or Mobilization of Adult Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation. ASAIO J. 2025;71(3):187-199.

  - Textbooks and reference manuals

        - Extracorporeal Life Support: The ELSO Red Book. 6th ed: Extracorporeal Life Support Organization, 2022.

  - Key clinical trials and observational studies

        - Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R et al. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet (London, England) 2009;374:1351-63.

        - Davies A, Jones D, Bailey M et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for 2009 Influenza A(H1N1) Acute Respiratory Distress Syndrome. JAMA. 2009;302(17):1888-95

        - Noah MA, Peek GJ, Finney SJ et al. Referral to an extracorporeal membrane oxygenation center and mortality among patients with severe 2009 influenza A(H1N1). JAMA. 2011;306(15):1659-68.

        - Pham T, Combes A, Roze H et al. Extracorporeal membrane oxygenation for pandemic influenza A(H1N1)-induced acute respiratory distress syndrome: a cohort study and propensity-matched analysis. Am J Respir Crit Care Med 2013;187:276-85.

        - Combes A, Hajage D, Capellier G, et al.; EOLIA Trial Group, REVA, and ECMONet. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2018;378(21):1965-1975.

  - Review articles

        - Akoumianaki E, Jonkman A, Sklar MC, Georgopoulos D, Brochard L. A rational approach on the use of extracorporeal membrane oxygenation in severe hypoxemia: advanced technology is not a panacea. Ann Intensive Care. 2021;11(1):107.

        - Combes A, Supady A, Abrams D, et al. Extracorporeal life support for adult patients with ARDS. Intensive Care Med. 2025;51(9):1674-1686.

        - Patel B, Arcaro M, Chatterjee S. Bedside troubleshooting during venovenous extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). J Thorac Dis. 2019;11(Suppl 14):S1698-S1707.

        - Zakhary B, Vercaemst L, Mason P et al. How I manage drainage insufficiency on extracorporeal membrane oxygenation. Crit Care. 2020;24(1):151.

        - Messai E, Bouguerra A, Guarracino F et al. Low Blood Arterial Oxygenation During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation: Proposal for a Rational Algorithm-Based Management. J Intensive Care Med 2016;31:553-60.

        - Tay CK, Sung K, Cho YH. Clinical Pearls in Venovenous Extracorporeal Life Support for Adult Respiratory Failure. ASAIO J. 2018;64(1):1-9

        - Assouline B, Combes A, Schmidt M. Setting and Monitoring of Mechanical Ventilation During Venovenous ECMO. Crit Care. 2023;27(1):95.

        - Langer T, Santini A, Bottino N et al. "Awake" extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): pathophysiology, technical considerations, and clinical pioneering. Crit Care. 2016;20(1):150.